Znak sprawy: 7/WOMP-ZCLiP/2019                                                                                                 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiący integralną część Załącznika Nr 2 do SIWZ

(Wypełniony Załącznik Nr 1 należy złożyć wraz z ofertą cenową, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja poniższych zapisów SIWZ wiąże się z dostarczeniem 1 sztuki zestawu „Radiografia cyfrowa”, który składa się z następującego sprzętu i oprogramowania:

- Aparat rentgenowski ze stołem o regulowanej wysokości do zdjęć kostnych, statywem płucnym, generatorem oraz lampą rentgenowską z kołpakiem – 1 sztuka.

- Detektory cyfrowe DR – 2 sztuki.

- Stacja technika do obsługi detektorów cyfrowych – 1 sztuka.

- Stacja lekarska z archiwizacją, monitorami medycznymi, drukarką do opisów i oprogramowaniem diagnostycznym – 1 sztuka.

- Stacja do nagrywania płyt pacjenta z robotem nagrywającym i oprogramowaniem – 1 sztuka.

| Lp. | Opis parametru | Wymagane parametry techniczne | Spełniane warunki TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry/warunki oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW RADIOGRAFII CYFROWEJ |  |  |  |  |  |
| ZESTAW - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Producent:…………(fabrycznie zapewniona pełna kompatybilność elementów aparatu -Zamawiający wymaga aby podstawowe elementy zestawu, tj.: generator, stół pacjenta, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna, detektory – zestawione w procesie technologicznym przez jednego producenta (udokumentowane na podstawie dołączonych do oferty dokumentów) lub objęte jednym certyfikatem zgodnym z zapisem Dyrektywy Rady 93/42/EWG) dotyczącej wyrobów medycznych; | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Typ, model: ………… | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu – aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy rtg wraz z detektorami w całości jako wyrób medyczny | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych urządzeń (wydrukowane oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie migracji danych z archiwum zdjęć medycznych, które znajduje się na istniejącym serwerze do nowej infrastruktury (wielkość istniejącego archiwum zdjęciowego: około 2TB). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | W ramach przetargu należy wykonać instalację interkomu (łączność głosowa pomiędzy sterownią a pracownią RTG). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | W ramach przetargu należy wykonać wszystkie wymagane prawem testy specjalistyczne, testy odbiorcze oraz projekt osłon stałych. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | W ramach przetargu należy wykonać instalację odpowiedniej skrzynki elektrycznej do podpięcia aparatu rentgenowskiego w pracowni RTG. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zamawiający posiada system HIS KS-SOMED firmy Kamsoft. Zamawiający planuje w przeciągu najbliższych 36 miesięcy rozszerzyć posiadane oprogramowanie o system PACS i RIS, które dostarczy inny podmiot wyłoniony w przyszłym przetargu. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za integrację dostarczonego w niniejszym postępowaniu oprogramowania diagnostyczno-archiwizującego oraz konsoli technika aparatu cyfrowego z planowanym systemem RIS/PACS. W związku z powyższym wykonawca niniejszego postępowania będzie zobowiązany do bezpłatnej współpracy z podmiotem dostarczającym w przyszłości system PACS i RIS w zakresie ww. integracji. Wykonanie integracji ma nastąpić w terminie 3 miesięcy od pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego. W celu przyszłej integracji obu systemów dostarczone oprogramowanie musi korzystać ze standardu wymiany danych medycznych DICOM i/lub HL7. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Udostępnienie kodów serwisowych do użytkowanego zestawu po okresie gwarancji | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego zestawu | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Aparat RTG musi być wyposażony w miernik dawki DAP. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Producent aparatu RTG (podać). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ aparatu RTG (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – STÓŁ Z KOLUMNĄ LAMPY, 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna niezintegrowana lub zintegrowana ze stołem – Aparat typ kolumna podłogowa | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania badań promieniem pionowym i poziomym w stole kostnym | Wymagane | ` | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych w stojaku płucnym | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi ≥175cm | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy rtg ≥ 24 [cm] | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy rtg ≥ 145 [cm] | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nadążny pionowy zmotoryzowany ruch lampy za detektorem w stole i w stojaku | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Stół z pływającym blatem hamowany elektromagnetycznie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie stołu za pomocą przycisków ręcznych | Opcjonalnie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Sterowanie stołu za pomocą przycisków nożnych | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Stół o regulowanej wysokości. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Najniższe położenie blatu stołu od podłogi ≤ 55 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥ 25 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Przycisk nożny zwalniający hamulec elektromagnetyczny blatu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Radiotransparentny blat stołu o ekwiwalencie pochłaniania promieniowania RTG ≤ 1 mm Al. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna masa pacjenta ≥ 250 kg. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary blatu min. 215 cm (długość) x min. 80 cm (szerokość). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 23 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu podłużnego blatu stołu ≥ 75 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć bez kratki przeciwrozproszeniowej. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Stała kratka przeciwrozproszeniowa, | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Gęstość kratki przeciwrozproszeniowej ≥ 40 linii/mm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem np. na wózku inwalidzkim lub noszach transportowych. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna wysokość lampy (ogniska) od podłogi ≤ 38 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy/kolumny ≥ 200 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu lampy w osi poziomej ≥ ±110º. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zatrzymanie przy ruchu obrotowym lampy w osi poziomej co każde 90º. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyka ekspozycji (min. 3-polowa komora jonizacyjna). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Kieszeń do przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej w momencie gdy nie jest używana do ekspozycji | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przecirozproszeniowa w stole dla bezprzewodowego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystania kratki przeciwrozproszeniowej (badania pediatryczne) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu kolumny w osi pionowej ≥ ±90º. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | System antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH, 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Minimalna wysokość środka załadowanej kasety od podłogi ≤ 38 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji w osi pionowej ≥ 145 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja statywu jako wolnostojącego (bez konieczności mocowania do ściany czy sufitu). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Stała kratka przeciwrozproszeniowa, wyzwalana w trakcie ekspozycji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa 110 cm i 180 cm | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przecirozproszeniowa w statywie płucnym dla bezprzewodowego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystania kratki przeciwrozproszeniowej (badania pediatryczne) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Statyw z szufladą wyposażoną w zabezpieczenie uniemożliwiające wykonanie ekspozycji (z wykorzystaniem AEC) przy: - panelu niewłożonym do szuflady, - panelu niepoprawnie włożonym do szuflady. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Gęstość kratki przeciwrozproszeniowej ≥ 40 linii/mm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyka ekspozycji (min. 3-polowa komora jonizacyjna). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt boczny na ręce pacjenta. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt górny na ręce pacjenta. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Blokowanie wysokości szuflady za pomocą hamulca elektromagnetycznego | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – LAMPA RTG Z KOŁPAKIEM, 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy ≥ 150 kV. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary małego ogniska ≤ 0,6 mm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary dużego ogniska ≤ 1,2 mm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Moc obciążeniowa małego ogniska ≥ 25 kW. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Moc obciążeniowa dużego ogniska ≥ 70 kW. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody – (podać wg normy IEC 613) ≥ 300 kHU. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – (podać wg normy IEC 613) ≥ 1100 kHU. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Kolimator ręczny lub automatyczny z oświetlaczem pola promieniowania w technologi LED (min. 150 lx). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość obrotu kolimatora w zakresie ≥ 90°. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zwijana miarka FFD. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Centrator laserowy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany z kolimatorem miernik wartości dawki ekspozycji DAP. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku o przekątnej min. 8”pozwalający na minimum regulację warunków ekspozycji oraz wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlenie badania na panelu LCD na kołpaku pozwalające na akceptację lub odrzucenie badania | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Sygnalizacja osiągnięcia SID w stole i w stojaku | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Kolimator wyposażony w szyny umożliwiające montaż akcesoriów w wiązce promieniowania. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Filtry utwardzające wiązkę o ekwiwalencie: 2 mm Al, 1mm Al + 0,1 mm Cu oraz 1 mm Al + 0,2 mm Cu (filtry niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora) – filtry wsuwane pod kolimator lub wbudowane. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| APARAT RENTGENOWSKI ZE STOŁEM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – GENERATOR RTG, 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Moc generatora: ≥ 50 kW. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Częstotliwość generatora ≥ 100 [kHz] | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres napięć - minimalny ≤ 40 kV - maksymalny ≥ 150 kV | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja napięcia co 1kV. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres prądu - minimalny ≤ 10 mA - maksymalny ≥ 600 mA | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres mAs - minimalny ≤ 0,5 mAs - maksymalny ≥ 600 mAs | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji - minimalny ≤ 1 ms - maksymalny ≥ 6000 ms | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji AEC dla stołu i statywu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Programy anatomiczne w liczbie ≥ 250. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Dwu- i trzypunktowa technika ekspozycji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie 3-fazowe 3x400V±10%/50Hz. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obciążenia cieplnego lampy | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Ostrzeganie użytkownika przed nadmiernym przegrzaniem generatora i blokada przy przekroczeniu krytycznej wartości nagrzania. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość korekty wybranego programu anatomicznego w zależności od grubości pacjenta. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia limitów mA i mAs dla automatyki ekspozycji AEC przez użytkownika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz LCD z opisami programów anatomicznych w języku polskim. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów błędów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Para kabli WN | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Generator i DAP zintegrowany z konsolą technika systemu DR | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| DETEKTOR CYFROWY DR 35 x 43 cm, (DO ZASTOSOWANIA W STOLE, STATYWIE I Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJĘCIA I ZROBIENIA ZDJĘĆ POZA STOŁEM, STATYWEM NP. NA WÓZKU INWALIDZKIM CZY NOSZACH TRANSPORTOWYCH) |  |  |  |  |  |
|  | Producent (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Integracja z oferowanym aparatem RTG. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Waga detektora z baterią ≤ 3,2kg. | Wymagane |  | Waga detektora z baterią < 3,2 kg – 3 pkt. =3,2 kg - 0 pkt.. |  |
|  | Zasilanie baterią litowo-jonową. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Obudowa o wymiarach odpowiadających normom ISO 4090 dla kasety 35x43cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Obszar aktywny detektora min. 34,5 cm x 42, cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Elektronika zaprojektowana do niskiego poboru energii (tryb pracy i tryb uśpienia). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania baterii (0%-100%) ≤ 180 min. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wydajność baterii: ≥ 2h przy min. 60 obrazach na godzinę. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Scyntylator wyprodukowany w technologii kryształów igłowych jodku cezu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość piksela ≤ 150 µm. | Wymagane |  | Wielkość piksela ˂ 150 µm – 2 pkt. = 150 µm - 0 pkt. |  |
|  | Konwersja A/D min. 16 bitów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ładowania detektora bezpośrednio w panelu Bucky (zarówno w stole jak i w statywie). | Opcjonalnie |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wydajność min. ≥ 60 obrazów/h. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wodoodporność detektora (łącznie z systemem zasilania, czyli np. z baterią) min. w klasie IPX3. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nacisk na detektor rozłożony równomiernie min. 165 kg. | Wymagane |  | Nacisk od 165 do 200 kg – 0 pkt. powyżej 200 kg - 1 pkt. |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych przez WiFi z szyfrowaniem danych min. AES/WPA2-PSK. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymienne baterie bez konieczności ładowania całego detektora w ilości min. 2 szt wraz z ładowarką (baterie litowo-jonowe) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Ładowarka akumulatorów umożliwiająca ładowanie min. 2 akumulatorów jednocześnie | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Przewodowa transmisja danych | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Detektor DR posiadający w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy szt. 1 do wykonywania badań w stole oraz poza z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas od momentu zdjęcia do pojawienia się obrazu na konsoli technika ≤ 4 s | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| DETEKTOR CYFROWY DR 43 x 43 cm, (DO ZASTOSOWANIA W STOLE, STATYWIE I Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJĘCIA I ZROBIENIA ZDJĘĆ POZA STOŁEM, STATYWEM NP. NA WÓZKU INWALIDZKIM CZY NOSZACH TRANSPORTOWYCH) |  |  |  |  |  |
|  | Producent (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Integracja z oferowanym aparatem RTG. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Waga detektora z baterią ≤ 3,8kg. | Wymagane |  | Waga detektora z baterią < 3,8 kg – 3 pkt. =3,8 kg - 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie baterią litowo-jonową. | Wymagane |  | . |  |
|  | Obudowa o wymiarach dla kasety 43x43cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Obszar aktywny detektora min. 42 cm x 42 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Elektronika zaprojektowana do niskiego poboru energii (tryb pracy i tryb uśpienia). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania baterii (0%-100%) ≤ 180 min. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wydajność baterii: ≥ 2h przy min. 60 obrazach na godzinę. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Scyntylator wyprodukowany w technologii kryształów igłowych jodku cezu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość piksela ≤ 150 µm. | Wymagane |  | Wielkość piksela < 150 µm – 2 pkt. = 150 µm - 0 pkt. |  |
|  | Konwersja A/D min. 16 bitów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ładowania detektora bezpośrednio w panelu Bucky (zarówno w stole jak i w statywie). | Opcjonalnie |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wydajność min. ≥ 60 obrazów/h. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wodoodporność detektora (łącznie z systemem zasilania, czyli np. z baterią lub kondensatorem) min. w klasie IPX3. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nacisk na detektor rozłożony równomiernie min. 165 kg. | Wymagane |  | Nacisk od 165 do 200 kg – 0 pkt. powyżej 200 kg - 1 pkt. |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych przez WiFi z szyfrowaniem danych min. AES/WPA2-PSK. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Przewodowa transmisja danych przez | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Detektor DR posiadający w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymienne baterie bez konieczności ładowania całego detektora w ilości min 2 szt wraz z ładowarką akumulatorów umożliwiająca ładowanie min. 2 akumulatorów jednocześnie | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy szt. 1 do wykonywania badań w statywie oraz poza z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas od momentu zdjęcia do pojawienia się obrazu na konsoli technika ≤ 4 s | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| STACJA TECHNIKA DO OBSŁUGI DETEKTORÓW CYFROWYCH DR, 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Producent (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa systemu obrazowego zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG jak i systemem cyfrowym za pomocą systemu okienkowego | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta oprogramowania. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Monitor konsoli technika o przekątnej co najmniej 22 cale, dotykowy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zasilacz UPS umożliwiający dokończenie obróbki zdjęć, ich wysyłkę i bezpieczne zamknięcie systemu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie listy badań: zarejestrowanych do wykonania, wstrzymanych i zakończonych. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa zleconych badań poprzez protokół DICOM Worklist. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ręcznej rejestracji pacjenta. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie wraz z systemem pomocy w języku polskim | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa oprogramowania stacji technika poprzez ekran dotykowy, z możliwością dołączenia zewnętrznej klawiatury i myszy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wybór i zmiana parametrów generatora | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas oczekiwania na obraz ≤ 4 [s] | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 2000 obrazów | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątne, ręczne z możliwością zmiany zakresu i automatyczne | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wydruku zdjęcia na drukarce DICOM z poziomu technika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne naświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie: zmiana jasności i kontrastu, obracanie/odbijanie, maskowanie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczania dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Przesyłanie obrazów na serwer lub stację lekarską w formacie DICOM. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja dopasowywania obróbki obrazu do danej projekcji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja bieżącego dopasowywania jasności / kontrastu obrazu do preferencji użytkownika oraz do badanej części ciała ale bez wybranego ROI. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość nagrywania płyt CD z badaniami pacjentów bezpośrednio na konsoli technika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość odrzucania wykonanego zdjęcia (skasowania). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wybór programu anatomicznego z listy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ponownego otwarcia zakończonego badania w celu jego modyfikacji lub wykonania dodatkowych zdjęć. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość konfigurowania zakładki z najczęściej używanymi operacjami – w tym także układu i funkcji przycisków | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Narzędzie do zapisywania obrazów nieprzetworzonych na dysk konsoli lub pamięć przenośną celem wykonywania kontroli jakości. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany kolejności obrazów w serii i kolejności serii w wykonanym badaniu przed zakończeniem badania. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu w trybie pełnoekranowym. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja pozytyw/negatyw. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Przywracanie oryginalnego obrazu jednym kliknięciem. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Podgląd obrazu wysyłanego z naniesieniem wszystkich adnotacji (ręcznych i automatycznych), stempla, skali przed wysyłką lub wydrukiem. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ukrywania paneli narzędziowych w trybie akwizycji i obróbki obrazów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji jasności i kontrastu obrazów przy pomocy kursora myszy na obrazie (z możliwością definiowania kierunku zmiany w zależności od kierunku ruchu). | Opcjonalnie |  | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji powiększenia obrazu przy pomocy monitora dotykowego oraz/lub kółka myszy (z możliwością definiowania kierunku zmiany w zależności od kierunku ruchu). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość symulowania wyglądu zdjęcia po wydruku 1:1 dla różnych rozmiarów filmów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość definiowania minimalnego zakresu obowiązkowych danych pacjenta. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie aktualnej daty i godziny oraz zalogowanego użytkownika na ekranie konsoli. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość odrzucenia obrazu z podaniem przyczyny oraz z możliwością cofnięcia odrzucenia nawet po zamknięciu badania. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość uruchomienia podłączenia zdalnego w aplikacji serwisowej. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość uruchomienia dowolnej strony internetowej z dodatkowego przycisku (np. do obsługi systemu teleradiologii). | Opcjonalnie |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne naświetlenie dawki promieniowania DAP na konsoli oraz na zdjęciu | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wykonywania zdjęć dzieci z podziałem na min. 3 grupy wiekowe | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Obrót obrazu dowolny kąt | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnego z normą IEC | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| TRZYMONITOROWA STACJA LEKARSKA Z OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM I ARCHIWIZUJĄCYM, 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Producent (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Stacja robocza o parametrach minimalnych: - procesor klasy Intel Xeon o częstotliwości min. 3,5 GHz lub równoważny (kryterium równoważności: co najmniej 15 000 punktów w testach wzorcowych Passmark CPU Benchmark), - pamięć RAM min. 16GB DDR4 2400MHz typu ECC, - system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika, oferujący wielozadaniowość (z wywłaszczeniem pamięci), obsługę wielowątkowości, interfejs w języku polskim, - dyski twarde w RAID1 min. 2 x 1TB, - wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa WIFI 2.4 GHz, 5 GHz standardu 802.11ac, - technologia Intel vPRO, - co najmniej 6 portów USB 3.1 (2 z przodu, 4 z tyłu), - zasilacz min. 450 W o sprawności min. 90% (certyfikat Gold 80PLUS) zgodny z normą Energy Star, - napęd optyczny DVD +/- RW, - zasilacz UPS min. 1200 VA, - klawiatura pełnowymiarowa producenta stacji roboczej, - mysz producenta stacji roboczej, - karta graficzna (karty graficzne) do obsługi monitorów diagnostycznych i monitora przeglądowego z pamięcią min. 2GB, - karta sieciowa co najmniej 1GbE, - co najmniej 3 letni pakiet gwarancyjny producenta z serwisem u klienta z reakcją następnego dnia roboczego, - drukarka laserowa A4 do wydruku opisów badań. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Monitor opisowy o parametrach minimalnych: - monitor kolorowy, LCD, - matryca typu IPS, - przekątna ekranu klasy min. 22”, - rozdzielczość min. 1920x1080, - kontrast min. 1000:1, - jasność min. 250 cd/m2, - matryca matowa, - regulacja pozycji ekranu: wysokość, pivot (obrót), odchylenie. - możliwość montażu VESA, - wbudowany USB HUB, - wyświetlanie obrazu w min. 8 bitach na każdy kolor, - połączenie z oferowanym komputerem PC poprzez cyfrowe złącze DVI, HDMI lub DisplayPort. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | 2 monitory diagnostyczne (para) o parametrach minimalnych: - monitory monochromatyczne, LCD, - podświetlenie LED, - przekątna co najmniej 21,0”, - klasa min. 2MP, - kontrast min. 1400:1, - jasność min. 1200 cd/m2, - głębia wyświetlanego obrazu min. 10 bitów, - kąt widzenia (pionowo/poziomo): 176°/176°, - zewnętrzny lub wbudowany w każdy monitor diagnostyczny kalibrator umożliwiający pomiary jasności, odcieni szarości i kalibracje zgodnie ze standardem DICOM Part 14, - monitory medyczne posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Serwer NAS do archiwizacji danych obrazowych o parametrach minimalnych: - obudowa tower, - możliwość instalacji do 4 dysków 3,5 cala hot-plug, - min. 4GB DDR3 RAM, - 2 porty gigabitowej sieci LAN, - w zestawie dyski umożliwiające uzyskanie pojemności użytecznej co najmniej 6TB w RAID1 + hot-spare. |  |  |  |  |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor opisowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Równoczesna obsługa 2 monitorów medycznych z wyświetlaniem obrazów w dowolnym podziale ekranu na każdym monitorze diagnostycznym. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyszukiwanie badań pacjentów wg. nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, daty badania. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Konfiguracja indywidualnych filtrów wyszukiwania dla różnych użytkowników (np. rodzaj badania, oddział). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość sortowania listy badań (min. po nazwisku, dacie urodzenia, dacie badania, typu badania). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany okna w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość powiększania obrazu: piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), dopasowanie do rozmiarów ekranu, powiększenie dowolne (bezstopniowe), lupa ekranowa. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Powiększenie regionu obrazu o dowolnych rozmiarach (poprzez zaznaczenie ROI – ang. a region of interest, region zainteresowania) do rozmiarów ekranu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyłączenie (ukrywanie) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Narzędzia do rysowania linii, okręgów, wieloboków i nanoszenia tekstu na obraz. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta i obrazów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja obracania, odbijania i inwersji skali szarości obrazu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do obrazu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Eksport obrazów do formatów (co najmniej): BMP, JPG, TIFF. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wydruku obrazów na drukarce DICOM. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru kompozycji wydruku. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Podgląd obrazów przed wydrukiem. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z polską pomocą kontekstową. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nagrywanie płyt CD dla pacjenta z wybranym zestawem badań obrazowych i przeglądarką DICOM, uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC z systemem Windows. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość tworzenia, archiwizowania i drukowania opisów badań. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pochodzących od różnych pacjentów na ekranie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Narzędzie do opisów badań o minimalnej funkcjonalności: - wykonywanie opisów badań, - wydruk opisów na drukarce lokalnej lub sieciowej, - automatyczne umieszczanie danych personalnych w treści opisu, - automatyczne dołączanie obrazu wykonanego opisu do obrazów badania w archiwum - możliwość indywidualnego predefiniowania fragmentów tekstu do wklejenia do treści opisu, - dostęp do niezatwierdzonych opisów z możliwością edycji tylko dla lekarza radiologa, - dostęp do zatwierdzonych opisów (odczyt) dla upoważnionych użytkowników sieci, - możliwość indywidualnego definiowania wyglądu wydruku opisu badania, - możliwość zablokowania edycji opisu dla radiologów niebędących autorami opisu, - otwieranie okna opisowego w ostatnio używanej lokalizacji/wielkości, - odbieranie i wysyłanie notatek powiązanych z opisywanym badaniem. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość uruchomienia klienta diagnostycznego z zewnętrznej aplikacji w trybie: - oglądania badania o wskazanym identyfikatorze znajdującego się na serwerze PACS, - wyszukiwania pacjentów z podaniem maski wyszukiwania. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania. | Opcjonalnie |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie rekonstrukcji 3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii). | Opcjonalnie |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku. | Opcjonalnie |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły – Mammograficzny | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja, przesyłanie i udostępnianie obrazów medycznych (DICOM 3.0). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość importu obrazów i filmów pochodzących z urzadzeń nieobsługujących standardu DICOM. | Opcjonalnie |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość automatycznego modyfikowania nagłówków DICOM w przychodzących plikach. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja autoroutingu i pre-fetchingu obrazów. Możliwość definiowania automatycznych mechanizmów dystrybucji obrazów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Definiowanie użytkowników i grup użytkowników, z określaniem praw dostępu do: - oglądania badań, - wykonywania i oglądania opisów, - możliwości nagrywania płyt, z badaniami pacjentów, - możliwości drukowania obrazów, - możliwości edycji danych pacjentów, - możliwości kasowania badań. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Centralne przechowywanie ustawień dla poszczególnych profili. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Graficzny panel administracyjny. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | System przystosowany do współpracy z duplikatorem nagrywającym płyty CD/DVD pacjenta, na poziomie umożliwiającym nagranie płyty z badaniami pacjenta oraz wykonanie nadruku informacyjnego. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość modyfikacji szablonu szaty graficznej drukowanej na płytach CD z badaniami pacjentów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przyjmowania badań z systemów PACS znajdujących się w innych placówkach - bez konieczności dokupienia dodatkowej licencji (teleradiologia). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wysyłania badań do systemów PACS znajdujących się w innych placówkach - bez konieczności dokupienia dodatkowej licencji (teleradiologia). | Wymagane |  | Bez punktacji. |  |
|  | System archiwizacji obrazów zarejestrowany jako produkt medyczny klasie II a (deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC należy dołączyć do oferty). Oprogramowania diagnostyczne stacji zarejestrowane jako produkt medyczny w klasie II a | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| STACJA DO NAGRYWANIA PŁYT PACJENTA, 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Producent (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Komputer o parametrach minimalnych: - niewielka obudowa (USFF, SFF lub Mini-Tower), - procesor czterordzeniowy Intel i3 o częstotliwości 3,0GHz lub równoważny (kryterium równoważności: co najmniej 7000 punktów w testach wzorcowych Passmark CPU Benchmark), - pamięć RAM 8 GB, - karta sieciowa 1GbE, - karta dźwiękowa, - karta graficzna z wyjściem cyfrowym (DVI, HDMI lub DisplayPort), - napęd DVD+/-RW, - zasilacz co najmniej 80 PLUS Bronze, - dysk twardy co najmniej 500 GB, - system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika, oferujący wielozadaniowość (z wywłaszczeniem pamięci), obsługę wielowątkowości oraz interfejs w języku polskim, - co najmniej 4 porty USB 3.0 (2 z przodu, 2 z tyłu), - monitor LCD min. 21", - klawiatura, mysz, - zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji (co najmniej 800 VA). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny duplikator DVD/CD - pojemność min. 100 płyt - wbudowane dwie nagrywarki DVD/CD - kolorowy nadruk 1440 dpi - automat przekładający płyty - interfejs USB lub Ethernet | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | 100 czystych płyt CD-R z możliwością wykonania nadruku (w zestawie koperty z okienkiem). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wymiany napędu optycznego w automatycznym duplikatorze przez użytkownika bez konieczności przyjazdu serwisu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość drukowania1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) | Wymagane |  | Bez punktacji. |  |
| WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/dobę. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne sprzętu w okresie trwania gwarancji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Okres gwarancji na zestaw (minimum 24 m-ce) | Opcjonalnie |  | 24 m – 0 pkt 36 m – 4 pkt 48 m – 8 pkt 60 m i powyżej- 12 pkt |  |
|  | Wykonanie zdalnej diagnostyki serwisowej przez łącze internetowe. Łącze zapewnia Zamawiający. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja i serwis producenta sprzętu lub autoryzowanego dystrybutora. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny 5-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych (nie dotyczy sprzętu komputerowego). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
|  | Oferowany zestaw musi być kompletny, tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |