OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Jednostka główna: |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany /wypełnia Wykonawca/ |  |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT USG z czterema głowicami |  |  |  |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat z głowicami i dodatkowym wyposażeniem, dalej zwany „aparatem”, fabrycznie nowy, nie używany do wcześniejszych prezentacji, rok produkcji 2021 |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy aparat, klasy premium, jednomodułowa mobilna konstrukcja. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny z układem jezdnym (wyposażony w cztery skrętne koła, z hamulcem) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie nie mniejszym: 1,5 – 18,0 ± 0,5 [MHz] |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie nie mniej niż: 3 |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, LCD na ruchomym ramieniu, wielkość nie mniej niż: 21’ |  | TAK podać |  |  |  | 21” – 0 pkt >21” – 5 pkt |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi |  | TAK, min. 11 cali podać |  |  |  | 11” – 0 pkt >11” – 5 pkt |
|  | Klawiatura pod konsolą aparatu – klawiatura alfanumeryczna |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Ilość portów USB nie mniej niż: 3 |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym dysku twardym o pojemności min. 500 GB |  | TAK, podać |  |  |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa (kolorowa) do wydruku raportów z badań podłączona bezpośrednio do aparatu |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic oferowanych, tzw. „presety” nie mniej niż: 40 |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 40.000 obrazów |  | TAK podać |  |  |  | 40.000 obrazów – 0 pkt >40.000 obrazów – 5 pkt |
|  | Możliwość umieszczania opisów na obrazie, powiększanie obrazu |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0 – 89°, |  | TAK, podać |  |  |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie≥ 7,5 m/s, |  | TAK, podać |  |  |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 14 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb Dopplera ciągłego |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie≥ 12 m/s, |  | TAK, podać |  |  |  |  |
|  | Tryb Duplex i Triplex dla Dopplera ciągłego |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Doppler tkankowy |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - pełny pakiet pomiarów kardiologicznych - pakiet naczyniowy - pakiet położniczo-ginekologiczny |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Prezentacja przebiegu EKG badanego pacjenta na ekranie monitora |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Aktywny moduł komunikacji DICOM do przesyłania obrazów i danych, klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, umożliwiającą dwukierunkowe wysyłanie i odbieranie danych pomiędzy aparatem i serwerem typu „PACS” |  | TAK |  |  |  |  |
| - GŁOWICE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 1,5 – 3,5 [MHz] |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 110o |  | TAK podać |  |  |  | min. 110o – 0 pkt >110o – 5 pkt |
|  | Liczba elementów nie mniej niż: 192 |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |  | TAK, min 3 pary częstotliwości , podać częstotliwości |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej; Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji; Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz; Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy; Wynik w formie „oko byka” |  | TAK/NIE |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej |  | TAK/NIE |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 6,0 – 11,0 [MHz] |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Szerokość min. 40 mm |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów nie mniej niż: 192 |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego oblicznia IMT - automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczenie z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze. |  | TAK/NIE |  |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Głowica convex do badań brzusznych |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 2,0 – 5,0 [MHz] |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów nie mniej niż: 192 |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań położniczo-ginekologicznych |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 4,0 – 8,0 [MHz] |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów nie mniej niż: 192 |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa matrycowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz ± 1 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni, ilość elementów min. 2000 |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LA. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla RV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| - INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację producenta na serwisowanie zaoferowanego aparatu lub umowę z autoryzowanym serwisem | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanego aparatu, obejmująca części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK Wykonawca ma obowiązek podać niniejsza wartość w pełnych latach |  |  |  | 2 lata – 0 pkt 3 lata – 3 pkt 4 lata i więcej – 6 pkt |  |  |
|  | Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji w cenie aparatu, zgodne z zaleceniami producenta, wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży | ≥ 10 lat |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Szkolenie lekarzy z obsługi sprzętu min. 2 dni (w tym min. 1 po odbiorze aparatu) | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii do chwili pojawienia się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze. | Maks. 48 godzin |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Godziny pracy serwisu 8.00-15.00 | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie pogwarancyjnym od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze | Maks. 72 godziny |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, niewymagającej importu części | Maks. 5 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w pkt 86 |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wymagającej importu części | Maks, 10 dni roboczych od upływu terminu, i którym mowa w pkt 86 |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta; Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania jednego nieodpłatnego przeglądu serwisowego wraz z konserwacją przedmiotu umowy w dwunastym (ostatnim) miesiącu od daty dokonania ostatniego przeglądu gwarancyjnego. Termin przeglądu, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie ustalony przez Strony. | TAK |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis, obejmujący przeglądy i naprawę, z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia przez okres 10 lat | Tak |  |  |  | Poza woj. Zachodniopomorskim -0 pkt Na terenie woj. Zachodniopomorskiego 2 pkt |  |  |
|  | Instrukcja do wszystkich elementów zestawu w języku polskim z dostawą | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Dostarczenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej w zakresie zleconym przez Zamawiającego, w szczególności dokumentów, o których mowa w Ustawie o wyrobach medycznych | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |